## 珠华协议概述
珠华协议概述

## 读流量数据901F
读流量数据 901F
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据 | 校验码 | 结束码
68H | 10H | A0～A6 | 01H | 03H | DATA | CS | 16H | 68H | 10H | A0～A6 | 84H | 03H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 1FH; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 1FH | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: 90H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | 90H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
[8 empty] | 3 | D0-D3 |  | 累计流量，BCD码低位先发送，下同 XXXXXX.XX D3D2D1.D0
[8 empty] | 4 | D4 |  | 单位（m3）
[8 empty] | 5 | D5-D8 |  | 负累计流量，BCD码 XXXXXX.XX
[8 empty] | 6 | D9 |  | 单位（m3）
[8 empty] | 7 | D10-16 |  | 实时时钟，BCD码 YYYYMMDD HH MM:SS D16--D13 D12 D11:D10
[8 empty] | 8 | D17 |  | 位域，如下： b1b0 – 阀门状态，00开，01关，11异常 b2 – 电池电压，0正常，1欠压 b3 – 阀门电池电压，0正常，1欠压 b4 – 阀门电子铅封，0正常，1被打开过 b5 – 水表电子铅封，0正常，1被打开过 b6 – 温度传感器，0正常，1故障 b7 – 阀门响应标志位，0无响应，1有响应
[8 empty] | 9 | D18 |  | b0 – 保留 b7-b1 保留

## 读高精度流量数据902F
读高精度流量数据（902FH）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 01H | 03H | DATA | CS | 16H | 68H | 20H | A0～A6 | 81H | 20H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 2FH; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 2FH | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: 90H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | 90H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
[8 empty] | 3 | D0-D4 |  | 累计冷量，BCD码
XXXXXX.XXXX
[8 empty] | 4 | D5 |  | 单位（Wh）
[8 empty] | 5 | D6-D10 |  | 累计热量，BCD码
XXXXXX.XXXX
[8 empty] | 6 | D11 |  | 单位（Wh）
[8 empty] | 7 | D12-D15 |  | 瞬时功率，BCD码
XXXXXX.XX
[8 empty] | 8 | D16 |  | 单位（W）
[8 empty] | 9 | D17-D20 |  | 瞬时流量，BCD码
XXXXX.XXX
[8 empty] | 10 | D21 |  | 单位（L/h）
[8 empty] | 11 | D22-D27 |  | 累计流量，BCD码 XXXXXXXXX.XXX
[8 empty] | 12 | D28 |  | 单位（L）

## 读调试界面数据903F
读调试界面数据（903FH）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 01H | 03H | DATA | CS | 16H | 68H | 20H | A0～A6 | 81H | 1BH | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 3FH; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 3FH | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: 90H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | 90H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
[8 empty] | 3 | D0-D1 |  | 程序版本号，BCD码，XXXX
[8 empty] | 4 | D2 |  | 供回水标志（HEX），FF供水，00回水安装
[8 empty] | 5 | D3-D4 |  | 仪表系数，BCD码，X.XXX
[8 empty] | 6 | D5-D6 |  | 低流速切除，BCD码，XX.XX
[8 empty] | 7 | D7-D8 |  | 流量补偿值1，BCD码，XXXX（单位：%）
[8 empty] | 8 | D9-D10 |  | 流量补偿值2，BCD码，XXXX（%）
[8 empty] | 9 | D11-D12 |  | 流量补偿值3，BCD码，XXXX（%）
[8 empty] | 10 | D13-D14 |  | 流量补偿值4（最小流量点），BCD码，XXXX（%）
[8 empty] | 11 | D15-D16 |  | 供水温度补偿值，BCD码，XX.XX（单位：℃）
[8 empty] | 12 | D17-D18 |  | 回水温度补偿值，BCD码，XX.XX（℃）
[8 empty] | 13 | D19-D21 |  | 启用日期，BCD码，YYMMDD
[8 empty] | 14 | D22-D23 |  | 口径，BCD码，XXXX（单位：DN）

## 写当前数据D11E
写当前数据（D11EH）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 04H | 14H | DATA | CS | 16H | 68H | 20H | A0～A6 | 84H | 03H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 1EH; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 1EH | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: D1H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | D1H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
3 | D0-D4 |  | 累计冷量，BCD码，XXXXXXXXXX
4 | D5 |  | 单位
5 | D6-D10 |  | 累计热量，BCD码，XXXXXXXXXX
6 | D11 |  | 单位
7 | D12-D15 |  | 累积流量，BCD码，XXXXXX.XX
8 | D16 |  | 单位

## 启动检定A002
启动检定（A002H）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧（无）
命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 10H | A0～A6 | 04H | 03H | DATA | CS | 16H
数据格式
序号 | 名称 | 值 | 说明
0 | DI0 | 02H | 数据标识0
1 | DI1 | A0H | 数据标识1
2 | SER | XXH | 报文序列号

## 写标准时间A015
写标准时间（A015H）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧（不详）
命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 04H | 0AH | DATA | CS | 16H
数据格式
序号 | 名称 | 值 | 说明
0 | DI0 | 15H | 数据标识0
1 | DI1 | A0H | 数据标识1
2 | SER | XXH | 报文序列号
3 | D0-D6 |  | 标准时间，BCD码
YYYYMMDD HH MM:SS
D6----D3 D2 D1:D0

## 修改表号地址A018
修改表号/地址（A018H）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 39H | 0AH | DATA | CS | 16H | 68H | 20H | A0～A6 | 84H | 03H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 18H; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 18H | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: A0H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | A0H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
3 | D0-D6 |  | 修改后地址码，XX XX XX XX XX XX XX

## 写出厂日期A019
写出厂日期（A019H）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 04H | 07H | DATA | CS | 16H | 68H | 20H | A0～A6 | 84H | 03H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 19H; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 19H | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: A0H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | A0H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
3 | D0-D3 |  | 出厂日期，BCD码
YYYYMMDD
D3----D0

## 转换运行模式A021
转换运行模式（A021H）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 52H | 05H | DATA | CS | 16H | 68H | 20H | A0～A6 | 84H | 03H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 21H; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 21H | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: A0H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | A0H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
3 | D0-D1 |  | 0x33 0x77 – 退出工厂模式
0x22 0x88 – 进入工厂模式
其他组合非法

## 流量修正A022
流量修正（A022H）
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 20H | A0～A6 | 43H | 0CH | DATA | CS | 16H | 68H | 20H | A0～A6 | 84H | 03H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 22H; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 22H | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: A0H; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | A0H | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号
3 | D0 | 0 | 0
4 | D1-D8 |  | 四个流量点修正值，带符号特殊BCD码，单位：% 修正点1～4分别表示仪表四个不同流量点(从大到小)的流量修正参数。 DN15四个不同流量点：1.2m3/h，0.36m3/h，0.12m3/h，0.024m3/h。 DN20四个不同流量点：2.5m3/h，0.75m3/h，0.25m3/h，0.05m3/h。 DN25四个不同流量点：3.50m3/h，1.05m3/h，0.35m3/h，0.07m3/h。 DN32四个不同流量点：6.0m3/h，1.8m3/h，0.6m3/h，0.12m3/h。 DN40四个不同流量点：10m3/h，3.0m3/h，1.0m3/h，0.2m3/h。 如：测试DN15表，在瞬时流量为1.2m3/h时测得误差等于-42.0%，在瞬时流量为0.36m3/h时测得误差等于-43.0%，在瞬时流量为0.12m3/h时测得误差等于-3.8%，在瞬时流量为0.024m3/h时测得误差等于36.0%。 则此表流量修正点1～4数据为F420H、430H、F038H、360H,在液晶屏上显示为：-42.0、43.0、-3.8、36.0 （吐槽：符号位用1位就够了，绝对值用原码、反码、补码均可，这里绝对值用原码，符号位竟然用4位，少见。）

## 开始USM测试457D
开始USM测试(457DH)
命令帧 | [7 empty] | 回复帧
命令格式 | [7 empty] | 命令格式
起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码 | 起始码 | 仪表类型 | 地址码 | 控制码 | 数据长度 | 数据码 | 校验码 | 结束码
68H | 10H | A0～A6 | 24H | 03H | DATA | CS | 16H | 68H | 10H | A0～A6 | 84H | 03H | DATA | CS | 16H
命令格式 起始码: 数据格式 | 数据格式
命令格式 起始码: 序号; 命令格式 仪表类型: 名称; 命令格式 地址码: 值; 命令格式 控制码: 说明 | 序号 | 名称 | 值 | 说明
命令格式 起始码: 0; 命令格式 仪表类型: DI0; 命令格式 地址码: 45H; 命令格式 控制码: 数据标识0 | 0 | DI0 | 45H | 数据标识0
命令格式 起始码: 1; 命令格式 仪表类型: DI1; 命令格式 地址码: 7DH; 命令格式 控制码: 数据标识1 | 1 | DI1 | 7DH | 数据标识1
命令格式 起始码: 2; 命令格式 仪表类型: SER; 命令格式 地址码: XXH; 命令格式 控制码: 报文序列号 | 2 | SER | XXH | 报文序列号